项目编号: LASDLRMYY-SBK20190701-1

六 安 市 第 六 人 民 医 院

询 价 文 件

http://www.lasdlrmyy.com/

采购单位：安徽省六安市第六人民医院

二○一九年七月

目  录

一、采购公告………………………………………………………...3

二、投标人须知前附表	……………………………………………..5

四、投标人必须提交的投标文件内容……………………………..	6

五、采购方法及废标…………………………………………………	6

六、投标人报价须知……………………………………………….	7

七、投标文件构成………………………………………………..	7

八、签订合同……………………………………………………….	7

九、澄清及变更	……………………………………………………..8

十、其它	……………………………………………………………..

附件一…………………………………………………………………	8

附件二……………………………………………………………….	8

附件三……………………………………………………………..	8

附件四……………………………………………………………..	8

一、六安市第六人民医院

“眼科快速消毒锅”项目（第一次）询价公告

根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,六安市中医院就下列所需货物服务进行询价采购，欢迎符合相关条件的供应商参加。

- 项目名称：眼科快速消毒锅

二、项目编号：LASDLRMYY-SBK20190701-1

三、采购预算:7万元

四、投标人资格条件：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 具有生产、改装、销售该设备的能力和资质许可，投标产品符合国家行业规范标准；如为代理商，应取得制造商或具有授权的代理商针对本项目的唯一授权。

3. 以上资格文件成交后提供原件查验。

五、技术参数的获取：

1、免费下载网址：六安市第六人民医院官网（http://www.lasdlrmyy.com/）关于本项目的公告下方。（附件）

六、投标文件接收：

1. 投标文件递交截止时间：2019年7月18日下午15:30整。

2. 投标文件送达地址：六安市第六人民医院负一楼 医学装备部

3. 请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、联系方式。

（备注：外地企业可快递至此，以签收时间为准）。

- 联系事项：

联系人：六安市第六人民医院        周刘

联系方式：0564-6488025

六安市第六人民医院

2018年7月12日

二、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：眼科快速消毒锅 项目编号：LASDLRMYY-SBK20190701-1 项目性质：货物类 |
| 2 | 采购方式：询价 |
| 3 | 供货期及地点：按合同约定时间执行；地点：六安市第六人民医院 |
| 4 | 付款方式：货到验收合格付90%，余款一年后付清 |
| 5 | 履约保证金：无 |
| 6 | 踏勘现场：如有需要，请各投标人自行联系采购单位踏勘。 |
| 7 | 标书份数：正本1份；胶装密封提交。 |
| 8 | 投标截止及谈判时间：2019年7月18日 下午15：30时； 开标地点：六安市第六人民医院10楼会议室 |
| 9 | 采购单位联系人及联系方式： 周刘 0564-6488025 |
| 10 | 投标保证金：无 |
| 11 | 采购预算：7万 |

三、投标人必须提交的投标文件内容

1、包括投标报价、工期承诺函、相关的营业执照、企业资质证书、配备的专业技术人员的资格证书、业绩合同、三甲用户清单、产品彩页等资料。

2、采购文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

3、投标文件中的有关证明文件提供复印件，成交后须提供原件备查。

四、采购方法及废标

1、本次货物采购项目将采用有效最低价法评审。

（1）有效最低价法：以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足采购文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、付款方式、设计思路简介、项目完成期等）前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排出成交候选供应商。

（2）满足采购需求,如果最低报价出现两家或两家以上者相同时,且均通过采购小组评审，则采取投标人抽签方式确定成交人。

（3）“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应本采购文件的实质性要求；②报价是否会降低本采购文件规定的质量、服务内容等；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。投标人不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价投标无效。⑤如第一成交后选人被质疑，经采购小组查证，确认属实的，取消其成交资格。

2、采购过程中，如果采购小组一致认定投标人报价不合理的，可以要求投标人提供合理说明，否则询价小组可以认定其报价无效，即废标。

五、投标人报价须知

1、投标报价为投标人在采购文件中提出的各项支付金额的总和。包括本项目的成本、利润、税金、包装、运输、安装、调试等一切所有费用。

2、本项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。同企业不同型号的产品授权只能是唯一的，多授无效。

3、超过最高限价的投标报价为无效报价，按废标处理。所投设备请注明生产单位、国别、技术规格（型号），并附设备彩图。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

六、投标文件构成

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装密封成册，活页或散装式标书按废标处理。

2、供应商应提供一份投标文件（正本一份）

3、如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，且可以同时成交几个包，但必须以包为单位分别编写投标文件，分别装订，分别包装。

七、签订合同

1、成交侯选人在“六安市第六人民医院官网”公示三个工作日且无异议后，由六安市第六人民医院发出成交通知书。

2、采购单位有权在公示期内要求成交侯选人提供采购文件采购清单中规定的成套或部分设备、物品的样品，以便确认和为验收留样。

3、成交人拿到成交通知书后，一个月后来我院签订合同，备案后合同方有效。

4、采购双方必须严格按照采购文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。

八、澄清及变更

采购公告及采购文件如有澄清或变更，我院将以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

九 、附件

附件一：采购需求         附件二：投标报价书

附件三：分项报价表       附件四：投标授权书

附件一

采购需求：眼科快速消毒锅  数量：1台    预算：7万元

预真空灭菌器技术参数要求

- 1、整机原装进口，

- 2、灭菌器械锅体形状：圆柱形，使得热蒸汽进入腔体均匀无死角。

- 3、灭菌温度：134°、121°，

- 4、有效内容积:	≥17升

- 5、灭菌程序：具有4个灭菌程序，134°通用程序、134°眼科快速程序、121°度低温程序和朊病毒程序。

- 6、检测程序：B&D检测、真空检测、自动检测蒸馏水水质、自动报警故障检测。

- 7、134°灭菌时间：3.5min、5.5min、20.5min(不同程序有所变化)

- 8、眼科快速程序，预真空灭菌全过程时间：12分钟

- 9、抽真空次数：1次脉动预真空和 1次后持续抽真空干燥。

- 10、实际最大真空度：－0.82Bar

- 11、强力膜片式负压真空泵，自带有冷凝装置。‘

- 12、无需外接上下水

- 13、强力负压真空干燥：对于难度大的干燥任务，可选择额外干燥功能，时间延长50%。

- 14、可视性自动分离独立净水箱和废水箱，保证灭菌用水不得循环使用 菌水质要求，减少感染风险。同时便于清洁水箱。

- 15、可自动显示灭菌水的电导率数值，对水质进行时时检测，出厂电导率报警设定:≥40自动报警，≥65 自动报警强制更换蒸馏水，降低TASS感染风险。

- 16、排水功能:快插接口排水和自动排水2种方式可选

- 17、过热保护系统:蒸汽罐内外设有I个热敏器件,如有超温现象自动立即停止加热。

- 18、缺水保护系统:设有缺水保护探头，自动提醒加水功能。

- 19.压力保护系统:当压力超出设定值时会自动卸压，保证使用安全。

- 20.在任意程序运行中，均可随时- - 键停止(强制停止),无需等待程序完毕后才可停止，节省时间，极大方便使用者的特殊需求。

- 21、多功能控制面板:液晶屏可同步实时显示程序、时间、压力温度，并且可提供故障代

- 码。一键开关，操作简单方便，带提示音。

- 22、门锁:自动电子锁与手动机械锁双重保障，安全可靠，

- 23、配有5层不锈钢托架和5个活动托盘。

- 24、打印接口:打印机独立电路设计与灭菌器主板分开，选配外接针式打印机，打印纸上数

- 据可按照国家要求保存3年以上。

- 25、存档功能:灭菌器内可以储存40锅物理检测报告(包括温度、压力、时间)。可随时打印过去数据。

- 26、软件升级功能:可选配灭菌器直接与电脑连接，或者可直接接入医院内部网络，对灭菌 器数据储存并且时时监控，实现可追溯功能。

- 27、提供近两年同品牌同型号机型业绩合同≥5份，标书内提供清晰复印件加盖公章，用户名单单独列表（不少于20家并提供用户名称、联系人、联系方式）。

- 28、免费质保五年，提供生产企业售后服务承诺函原件，易损配件或相关耗材报价单独列表。

- 29、完整的培训学习方案，如需要接入PACS/LIS等医院网络，中标公司负责免费对接调试。

注：以上技术参数要求全部响应

附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 | 第 包 |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权书

致：六安市第六人民医院

本授权书声明：         （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方LASDLRMYY—     号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：