拟购除颤仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（医学装备部:1014327170@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（证明材料须为政府主管部门及其下属机构出具的检测报告，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近3年内至少5家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

- 拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

参数要求

| 参数及配置要求 | 是否设置为为★ | 是否响应 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1物理规格/性能 |  |  |  |  |
| 1.1.1设备具备便携把手，主机具有≥5寸彩色显示屏，可显示心电波形。屏幕具有自适应环境光调节功能。 |  |  |  |  |
| 1.1.2抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击 |  |  |  |  |
| 1.1.3防尘防水级别：防尘防水级别IP55 |  |  |  |  |
| 1.1.4工作温度范围满足-20℃～50℃ |  |  |  |  |
| 1.1.5工作湿度范围：0%～95%非冷凝 |  |  |  |  |
| 1.1.6工作大气压力范围：570hPa～1062hPa |  |  |  |  |
| 1.1.7运输、储存温度：-30℃～70℃ |  |  |  |  |
| 1.1.8符合EN1789急救车标准认证 |  |  |  |  |
| 1.2除颤性能 |  |  |  |  |
| 1.2.1采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，输出能量：成人最大能量可支持360J，病人阻抗范围：20～300Ω |  |  |  |  |
| 1.2.2除颤后ECG波形恢复的时间不大于2s |  |  |  |  |
| 1.3电池 |  |  |  |  |
| 1.3.1在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年 |  |  |  |  |
| 1.3.2在适合条件下，至少可支持360次200J除颤治疗或210次360J除颤治疗 |  |  |  |  |
| 1.3.3低电量报警后，至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电或至少6次360J除颤放电 |  |  |  |  |
| 1.4电极片 |  |  |  |  |
| 1.4.1自动识别成人、小儿电极片，根据电极片类型自动选择对应的除颤能量 |  |  |  |  |
| 1.4.2具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示 |  |  |  |  |
| 1.4.3提供智能语音播报，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片 |  |  |  |  |
| 1.5操作 |  |  |  |  |
| 1.5.1可一键快速切换中文、英文或自定义多种语言 |  |  |  |  |
| 1.5.2支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式 |  |  |  |  |
| 1.5.3 CPR按压模式支持配置30:2，15:2和仅按压模式 |  |  |  |  |
| 1.6数据传输和存储 |  |  |  |  |
| 1.6.1数据管理：存储5h的ECG波形，可存储不少于1500份自检报告，支持1000条报警事件；可保存1h抢救现场录音 |  |  |  |  |
| 1.7维护与自检 |  |  |  |  |
| 1.7.1具有用户自检和设备自检功能支持每日、每周、每月、每季度的设备自检 |  |  |  |  |
| 1.7.2提供设备状态指示灯 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |