拟购胎心监护仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（医学装备部：1014327170@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |
|  | 标配参数 | - 胎心率、宫缩压力、胎动、心电、脉搏、血压、血氧、呼吸、体温 |  |  |  |
|  |  | 超声工作频率：1MHz |  |  |  |
|  |  | 超声波束声强：Iob<5mW/cm2 |  |  |  |
|  |  | - 胎心率测量范围：30～250bpm，精度：±1bpm，提供证明文件 |  |  |  |
|  |  | 宫缩压力测量范围0-100单位，非线性误差为±8% |  |  |  |
|  |  | 标配3/5导心电，可选配12导心电测量 |  |  |  |
|  |  | - 心率测量范围：成人15-300bpm，儿童/新生儿15-350bpm，精度：±1%或±1bpm，取大者 |  |  |  |
|  |  | - NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3 mmHg |  |  |  |
|  |  | - NIBP初始充气压力（预充气值）可设置，默认值：成人160 mmHg，儿童120 mmHg，新生儿100 mmHg |  |  |  |
|  |  | - SPO2测量范围：0-100%，测量精度：在70%-100%范围内，成人/儿童 ±2%，新生儿±3% |  |  |  |
|  |  | - 可选配Masimo血氧监测，具有灌注指数PI显示，测量范围0.02%-20% |  |  |  |
|  |  | - 具有智能干扰信号识别功能，在胎心波形显示区域自动标记干扰信号，干扰信号出现时自动报警，提醒医护人员排除干扰信号，保证胎心率的准确性及波形曲线不断线，提供证明文件 |  |  |  |
|  |  | - 具有胎心信号强弱提示功能，交叉通道验证功能、双胎迹线分离功能 |  |  |  |
|  |  | - ≥12英寸LED背光显示屏，触摸屏， 0-90度可调，可多角度观察 |  |  |  |
|  |  | - 应具有两个报警灯，生理、技术报警灯分开显示，方便区别报警类型 |  |  |  |
|  |  | - 监护仪三种传感器（胎心率探头、宫缩压力探头、胎动探头）具有自动识别功能，提供证明文件 |  |  |  |
|  |  | - 标配双USB接口，可同时支持USB外接打印机和外接U盘存储病例 |  |  |  |
|  |  | - 标配高灵敏度防水探头，可用于水中分娩 |  |  |  |
| - 19 |  | - 配备一体化探头支架，方便附件管理 |  |  |  |
| - 20 |  | - 内置大容量锂电池，可持续工作4小时以上 |  |  |  |
| - 21 |  | - 内置150mm宽行热敏打印机，满足临床使用需求 |  |  |  |
| - 22 |  | - 支持USB外置打印机，用A4纸打印报告，减少成本，长效保存病例 |  |  |  |
| - 23 |  | - 支持选段评分打印、定时打印、打印预览功能 |  |  |  |
| - 24 |  | - 监护曲线背景栅格暨纸张类型：30-240（美标），50-210（国标）、其它3种类型可选，提供证明文件 |  |  |  |
| - 25 |  | - 支持打印报告生成图片，方便教学、存储 |  |  |  |
| - 26 |  | - 支持中文手写输入功能，提供证明文件 |  |  |  |
| - 27 |  | - 支持滑屏操作快速切换显示界面，提供证明文件 |  |  |  |
| - 28 |  | - 具有定时监护和定时打印功能，避免超时监护对胎儿造成影响 |  |  |  |
| - 29 |  | - 具有胎儿界面、母亲/胎儿监护界面、母亲监护界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合界面、大字体界面等多种界面可选 |  |  |  |
| - 30 |  | - 内置专家评分系统，提供了NST/Fischer/改良Fischer/Krebs四种评分方法让医护人员灵活选择 |  |  |  |
| - 31 |  | - 具有智能电源管理功能，节能环保，可定时触发隐藏底部按钮，锁屏，待机，关机 |  |  |  |
| - 32 |  | 具有数据掉电存储功能，回放功能，支持胎监数据回放60小时。内置通讯接口，支持有线/无线连接中央监护系统，其他需要连接医院系统的费用中标公司承担 |  |  |  |
| - 33 |  | - 为了方便使用标配移动台车 |  |  |  |
| - 34 |  | 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |
| - 35 |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |