拟购动态心电分析系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（医学装备部：YJQRMYYZBB@163.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目参数结构

| 本项目参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| 1 |  | 适用人群：适用于成人和儿童，以及体重≥10Kg的婴儿（提供产品说明书） |  |  |  |  |
| 2 |  | 使用期限：≥10年 |  |  |  |  |
| 3 |  | 具备特殊事件按钮。 |  |  |  |  |
| 4 |  | 记录器采用固化式闪存，无SD卡，防病毒侵入设计，且回放速度更快 |  |  |  |  |
| 5 |  | 普通心电采集:≥4096Hz（提供所投产品证明）。 |  |  |  |  |
| 6 |  | 共模抑制比：≥80dB |  |  |  |  |
| 7 |  | 导联通道：3导或12导、18导自动识别 |  |  |  |  |
| 8 |  | 记录时间：≥24小时 |  |  |  |  |
| 9 |  | 使用1节7号电池供电 |  |  |  |  |
| 10 |  | 导联图功能：≥5种（标准导联系统参考图及位置说明） |  |  |  |  |
| 11 |  | ECGDET P波增强技术，波形可放大到40mm/mV。（提供软件截图或演示） |  |  |  |  |
| 12 |  | 具备AI可变焦多通道色谱图功能。（可提供演示） |  |  |  |  |
| 13 |  | 可读入动态血压数据，形成心电、血压对应报告。（提供软件报告截图） |  |  |  |  |
| 14 |  | 支持首页自定义报告抬头，医院可自行设计各自抬头。 |  |  |  |  |
| 15 |  | 支持远程卫星Holter系统，可在超大型医院建立卫星分析中心，与社区、分院进行互联并接收全信息HOLTER数据进行诊断，也可与超远程的跨省市医院进行互联分析及会诊。 |  |  |  |  |
| 16 |  | 时间散点图无极缩放功能及逆向分析功能：具有无限放大功能，且可在时间散点图上选择相应时间，使用逆向技术对原始波形进行查看。（可提供演示）。 |  |  |  |  |
| 17 |  | Lorenz散点图逆向分析功能：可在散点图上选择相应点，进行原始波形的查看。（提供所投产品医疗器械注册证证明） |  |  |  |  |
| 18 |  | 具有高级心率变异分析及药物评价模块。 |  |  |  |  |
| 19 |  | 可进行晚电位分析。（提供注册证验证） |  |  |  |  |
| 20 |  | 散点图面积比率分层编辑功能：可通过设置面积比率的范围，对散点图进行进行分层查看显示。 |  |  |  |  |
| 21 |  | T波变异度分析：可对任何时段的心电数据进行T波变异度分析。 |  |  |  |  |
| 22 |  | 室性逸搏分析功能：将室性异常搏动做出联律间期柱状图，根据时间关系加以区分。 |  |  |  |  |
| 23 |  | 频谱心电功能，快速进行冠心病定位诊断。 |  |  |  |  |
| 24 |  | 心率震荡（VE Chaos，HRT）分析功能：HRT是新发现的一个强有力的心梗患者死亡危险预测指标，不仅具有独立性，还与LVEF具有协同性。 |  |  |  |  |
| 25 |  | 12导联ST段三维趋势图，使观察心肌缺血发生部位更加直观（提供注册证验证）。 |  |  |  |  |
| 26 |  | 具备新生儿波形的人工智能识别算法。（提供软件截图证明）。 |  |  |  |  |
| 27 |  | 具备先进的人工智能(AI)分析引擎，快速高效自动识别各种疑难HOLTER病例。 |  |  |  |  |
| 28 |  | 具有三维立体散点图功能，可对三维立体散点图任意角度旋转、并且能够利用三维散点图进行编辑分析（提供相关功能证书证明）。 |  |  |  |  |
| 29 |  | 具备先进的人工智能(AI)分析引擎，快速高效自动识别各种疑难HOLTER病例。（提供软件截图）。 |  |  |  |  |
| 30 |  | 可显示并打印患者佩戴动态心电记录器时进行深呼吸动作、瓦尔萨瓦动作、平躺直立动作的一分钟RR间期趋势图和心率变异性指标数据，辅助医生对患者自主神经进行评估。（提供所投产品医疗器械注册证证明）。 |  |  |  |  |
| 31 |  | 为预测恶性室性心律失常、心脏猝死事件的发生，软件须具有微伏级T波电交替（MTWA）全自动识别模块，T波可按照3种识别模式调节（高低、高中低、正反方向）提高预测准确率。（提供软件截图） |  |  |  |  |
| 32 |  | 动态心电数据支持六安市人民医院心电功能科远程诊断（产生费用中标人承担） |  |  |  |  |
| 33 |  | 配置：计算机1套、激光打印机1台、动态心电分析系统1套、动态心电记录器5台。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |