拟购动态血压监测仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（医学装备部：YJQRMYYZBB@163.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目参数结构

| 本项目参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| 1 |  | 记录时间：48小时 |  |  |  |  |
| 2 |  | 记录间隔设定：5，10，15，20，30，45，60，90，120min可调。 |  |  |  |  |
| 3 |  | 测量方法：逐步释压震荡测量法；加压释压方式：自动加压、自动排气。 |  |  |  |  |
| 4 |  | 存储媒介：非易失性闪光存储器 |  |  |  |  |
| 5 |  | 显示方式：屏幕要求为液晶点阵屏显示，可显示全程记录的全部血压趋势图、收缩压、舒张压、脉搏及工作状态信息； |  |  |  |  |
| 6 |  | 接口：USB2.0；存储容量可储存至少460条以上测试数据。 |  |  |  |  |
| 7 |  | 血压测量范围：5.3kPa~38.7kPa(40mmHg~290mmHg)，误差0.4kPa(±3mmHg) |  |  |  |  |
| 8 |  | 心率测量范围：30次/分~220次/分，误差≤±5% |  |  |  |  |
| 9 |  | 电源2节5号电池，支持碱性电池、镍氢电池； |  |  |  |  |
| 10 |  | 可对同一患者进行多次测量，进行不同数据间的对比分析。 |  |  |  |  |
| 11 |  | 可以提供多种形式显示及打印回放数据，方便医生作出全面诊断。 |  |  |  |  |
| 12 |  | 提供多种统计图表：趋势图、柱状图、饼图、拟和线、比较图等。 |  |  |  |  |
| 13 |  | 电脑可以存储大量病例数据，可随时回放病例数据。 |  |  |  |  |
| 14 |  | 支持彩色打印。 |  |  |  |  |
| 15 |  | 支持过压保护。当袖带内压力大于40kPa（300mmHg）时，袖带能够自动释压； |  |  |  |  |
| 16 |  | 掉电数据保护。记录过程中取掉电池，不会丢失已经记录的数据； |  |  |  |  |
| 17 |  | 支持自动重测功能。对错误数据可进行自动重测； |  |  |  |  |
| 18 |  | 采用模糊时间测量法，最大程度降低某些病人的白大衣综合征，使数据更加准确可靠； |  |  |  |  |
| 19 |  | 具备实时时钟功能，能够显示当前时间； |  |  |  |  |
| 20 |  | 可测量房颤等特殊病人的血压。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |