六安市叶集区人民医(市六院)拟购血气分析仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（医学装备部：YJQRMYYZBB@163.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目参数结构

| 本项目参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| 1 |  | 测量项目：血气电解质等十个参数,pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Glu、Lac、Hct。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 计算参数：CH+（T）、PCO2(T)、pO2 (T）、HCO3、SBC、BB(B)、BE(B)、BE (ecf)、ctCO2、Ca++(7.4）、AnGap ≥23项。 |  |  |  |  |
| 3 |  | 进样方式：全自动进样，能自动检测并排除小气泡和微血凝块。 |  |  |  |  |
| 4 |  | 分析时间≥20个样本/小时。 |  |  |  |  |
| 5 |  | 支持毛细血管、动脉采血器、试管等进样。 |  |  |  |  |
| 6 |  | 耗材储存：常温存储，上机效期≥31天。 |  |  |  |  |
| 7 |  | 须配套原厂的血气质控。 |  |  |  |  |
| 8 |  | 定标方式：一点和两点定标。 |  |  |  |  |
| 9 |  | 内置不间断电源，断电后满足不低于1小时以上的工作时间。 |  |  |  |  |
| 10 |  | 屏幕尺寸≥8英寸彩色触摸屏操作。 |  |  |  |  |
| 11 |  | 内置酸碱图和自动智能专家辅助诊断分析系统。 |  |  |  |  |
| 12 |  | 内存：主机可自动储存大于5000份历史样本完整信息，存储容量可扩展。 |  |  |  |  |
| 13 |  | 离子电极分离式设计，单个电极故障无需整体更换。 |  |  |  |  |
| 14 |  | 仪器支持通过质控图判断质量控制效果。 |  |  |  |  |
| 15 |  | 支持二维码扫描，试剂芯片识别，无需扫码。 |  |  |  |  |
| 16 |  | 耗材规格：因动脉血气分析测试卡为“六安市第三批普通医用耗材集中带量采购”中选产品，血气分析仪比须可兼容使用本次集采中选品牌的测试卡，即必须兼容雷度米特医疗设备有限公司、西门子医学诊断产品（上海）有限公司、深圳市理邦精密仪器股份有限公司或广州万孚生物科技股份有限公司其一的测试卡。 | ★ |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |