拟购打印封口机项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（医学装备部：YJQRMYYZBB@163.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目参数结构

| 本项目参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
|  |  | 使用七寸彩色触摸屏，图形化操作界面，中/英文操作系统，操作简单易上手； |  |  |  |  |
|  |  | 内置时钟和参数自动储存功能； |  |  |  |  |
|  |  | 可对打印内容进行调整或更改，可打印灭菌日期、失效日期、锅次锅号、灭菌批次、操作人员、物品名称、自定义内容等； |  |  |  |  |
|  |  | 物品名称可预设60项，方便快速选择使用； |  |  |  |  |
|  |  | 工作温度60~220℃任意设置，预设4个常用温度，方便快速设置需要温度；微电脑智能温度控制，温度偏差±1%； |  |  |  |  |
|  |  | 高速升温设计，室温~180℃升温小于40s；辅助降温设计，设计有和温度联动的排风降温系统，减少高温封口至低温封口温度转换需要的时间； |  |  |  |  |
|  |  | 采用浮动式恒定压力压合系统设计，适应纸塑袋、纸塑立体袋和纸纸袋的封口需要； |  |  |  |  |
|  |  | 先进的平板式加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高； |  |  |  |  |
| 9 |  | 自动节能待机功能，待机时间可调，智能待机恢复，高速恢复工作温度； |  |  |  |  |
|  |  | 带封口检测模式，可打印压力、速度、温度、时间等需检测的参数； |  |  |  |  |
|  |  | 封口速度10±0.5m/min，采用光控技术实现封口打印自动检测； |  |  |  |  |
|  |  | 封纹宽度12mm，封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求； |  |  |  |  |
|  |  | 封口留边0~35mm可调； |  |  |  |  |
|  |  | 外壳材料：碳钢喷塑； |  |  |  |  |
|  |  | 电源：220V 50Hz 最大功率约500W； |  |  |  |  |
|  |  | 中文、英文、数字以及符合《YY 0466-2003 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》等特殊符号打印功能，可实现卫生部要求的灭菌日期，失效日期、灭菌批次、操作人员、锅号锅次等打印要求； |  |  |  |  |
|  |  | 灭菌日期、失效日期、灭菌批次可以根据设置自动进行调整，并实现汉字设置和汉字打印功能； |  |  |  |  |
|  |  | 内置1台针式打印机，可以通触摸屏设置打印事项、调整打印内容； |  |  |  |  |
|  |  | 20，故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，对出现的各种故障自动报警或提示； |  |  |  |  |
|  |  | 打印字体宽窄可调，打印功能可按需要关闭某条目； |  |  |  |  |
|  |  | 打印内容与纸袋宽度智能辅助匹配，即：系统会根据选择的打印内容给出纸袋宽度要求，辅助操作者确定打印内容或选取合适的纸袋； |  |  |  |  |
|  |  | 历史数据储存、查询功能，可储存超过一千万条历史记录，USB数据导出功能，可导出数据形成表格； |  |  |  |  |
|  |  | 封口计数功能，可显示封口压力、时间、速度等； |  |  |  |  |
|  |  | 配有封口检测模式，该模式下进行测试，可打印灭菌日期、温度、压力、速度、封口时间、设备编号等需要记录的影响封口效果的参数； |  |  |  |  |
|  |  | 打印内容可反转180°； |  |  |  |  |
|  |  | 屏幕亮度可自由调节； |  |  |  |  |
|  |  | 实际温度超过设定温度±4℃时，机器将会自动停止工作，有效保证封口的质量和设备的安全运行。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |