[bookmark: _GoBack]拟购 神经外科动力系统 项目初步参数论证征集意见表
 
供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                                      
产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：                                 
备注：
1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（医学装备部：YJQRMYYZBB@163.com）；
2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和需定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和需定期更换零部件。
4、杜绝两个现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。
5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。
附件：表1-4
 
第一部分：拟购项目参数结构
	本项目参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告）

	序号
	名称
	参数设置情况
	是否设置为★
	
	
	

	1
	主机控制系统
	控制系统采用高性能智能化的微处理控制芯片，恒速闭环驱动控制，空载、满载转速变动≤5% 范围内
	否
	
	
	

	2
	主机识别与报警
	动力手柄自动识别；正反转速手控 / 脚控切换及反转声音提示；扭矩过载警示及故障报警提示
	否
	
	
	

	3
	主机拓展功能
	具有磨削拓展功能
	★
	
	
	

	4
	主机磨头速停
	驱动磨头动力手柄工作时具备 0.2S 速停功能
	★
	
	
	

	5
	主机接口
	配备 ISO-E 快换接口
	否
	
	
	

	6
	主机重量
	主机重量≤1.8kg
	★
	
	
	

	7
	动力手柄功率
	输出功率：190VA
	否
	
	
	

	8
	动力手柄转速
	转速范围 0-60000rpm
	否
	
	
	

	9
	动力手柄噪音
	整机噪声≤65dB
	否
	
	
	

	10
	动力手柄线缆
	连接电缆线长度≥4M
	★
	
	
	

	11
	动力手柄尺寸
	尺寸≤φ23.5mm x 110mm
	否
	
	
	

	12
	动力手柄重量
	重量≤210g
	否
	
	
	

	13
	钻头手柄材质与连接
	轻质合金材料，表面防腐耐磨，可高温高压消毒；与动力手柄直插锁定防脱落
	否
	
	
	

	14
	钻头手柄扭矩
	最大工作转矩 215mNm
	否
	
	
	

	15
	钻头手柄转速
	转速范围 0-1980rpm
	否
	
	
	

	16
	钻头手柄重量
	重量≤200g
	否
	
	
	

	17
	钻头手柄尺寸
	尺寸≤φ30mm x 112mm
	否
	
	
	

	18
	钻头手柄握持形式
	手柄直握，非枪式
	★
	
	
	

	19
	铣刀手柄保护鞘运转
	可拆除铣刀保护鞘运转，直接使用铣刀打孔
	★
	
	
	

	20
	铣刀手柄保护鞘结构
	旋转保护鞘方向固定，降低脑组织损伤风险
	否
	
	
	

	21
	铣刀手柄扭矩
	最大工作转矩 8mN.m
	否
	
	
	

	22
	铣刀手柄转速
	转速范围 0-60000rpm
	★
	
	
	

	23
	铣刀手柄重量
	重量≤60g
	否
	
	
	

	24
	铣刀手柄尺寸
	尺寸≤φ23.5mm X 35mm
	否
	
	
	

	25
	手柄通用性
	单台动力手柄可通配钻头手柄、铣刀手柄、磨头手柄，无需配备两套动力主机手柄
	★
	
	
	

	26
	磨头手柄材质握持
	轻质合金防腐耐磨、可高温高压消毒；20° 持笔式轻巧结构，直插锁定防脱落
	否
	
	
	

	27
	磨头手柄扭矩
	最大工作转矩 8mN.m
	否
	
	
	

	28
	磨头手柄噪声
	噪声≤75dB
	否
	
	
	

	29
	磨头管直径
	磨头管直径≤ф5.5mm
	否
	
	
	

	30
	磨头手柄尺寸
	尺寸≤ф23.5 mm x 65mm
	否
	
	
	

	31
	磨头手柄重量
	重量≤70g
	否
	
	
	

	32
	钻头自停保护
	4 毫米及以上厚度颅骨可自动停止切削
	否
	
	
	

	33
	钻头安全防护
	开颅自停双保险设计
	★
	
	
	

	34
	钻头切削效果
	切削一次成型，无骨瓣残留
	★
	
	
	

	35
	钻头防大出血
	具备防止静脉窦大出血安全设计
	★
	
	
	

	36
	铣刀外形结构
	铣刀为螺旋纤巧造型，末端带尖点，可打孔完成脑膜悬吊
	★
	
	
	

	37
	脚踏线缆与调速
	电缆线长度 4M，无极调速，支持脚控正反转速切换
	★
	
	
	

	38
	脚踏防护等级
	IPX6 防水等级，防滑、防侧翻结构
	否
	
	
	

	39
	脚踏承重极限
	最大承重极限 1350N (138Kg)
	否
	
	
	

	40
	脚踏接口
	配备 ISO-E 快换接口
	否
	
	
	

	41
	整机质保及配套
	整机质保三年，提供技术培训，提供一次性耗材配件清单及报价
	否
	
	
	


 
第二部分：拟购项目配置清单
	本项目拟配置清单
	响应情况
	建议修改指标
	备注

	序号
	配置清单名称
	数量
	
	
	

	1
	神经外科动力系统主机
	1 台
	
	
	

	2
	动力手柄
	1 个
	
	
	

	3
	钻头手柄
	1 个
	
	
	

	4
	铣刀手柄
	1 个
	
	
	

	5
	磨头手柄
	1 个
	
	
	

	6
	控制脚踏
	1 个
	
	
	

	7
	器械消毒盒
	1 个
	
	
	


 
附：
   表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）  
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	经消毒合格后建议使用次数

	1
	
	
	 
	 
	 
	 

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 


表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	须定期更换零部件
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 



