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	采购清单

	序号
	设备名称
	数量
	参数

	1
	电动颈椎牵引机
	2
	1、电源电压：交流220V±22V   50Hz±1Hz
2、额定输入功率：35VA
▲3、颈椎牵引力：0~300N
4、颈椎牵引行程：0~500mm 
▲5、牵引时间：0～99min内设定，级差1min，允差±30s
▲6、间歇牵引时间：0～90s内设定，级差10s，允差±3s
▲7、持续牵引时间：0～9min内设定，级差1min，允差±30s
▲8、牵引力、牵引行程及牵引时间均由微电脑控制；
▲9、数码显示，牵引力自动补偿；
10、简单的牵引数据输入法；
▲11、牵引力过大自动保护；
▲12、多种安全设计（最大牵引力300N，患者控制应急开关，医务人员操作急退键）,颈椎牵引角度可调节。

	2
	中药熏蒸治疗机
	1
	▲1、双锅双控双通道。
2 、额定输入功率：2300W。
3、预加热时间：≤15 min。
▲7、功率调节：6档。
▲8、喷头旋转灵活、无卡滞：水平旋转360°,上下旋转110°,横向调节 110°。
▲9、治疗时间：1～99min, 允差±30s; 治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣 提示音，加热装置自动断电。
10、预热温度：70～99℃可调。
▲ 11、三通道散热系统，保证设备安全稳定。
12、加液总容量：(5-10)L。
▲13、自动控制废液排放，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水。
14、具有自动漏电保护、自动防干烧功能(水位监测)。
▲15、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。
▲16、加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、 防堵过滤罩。
▲17、泄压三段调节： (50 kPa、80kPa、泄压档),第二路120kPa 安全阀保 护。
18、配有专门的蒸汽凝结水回收。
19、具有双重超温保护功能。

	3
	红外光灸疗机

	1
	1、电源：AC 220V，频率：50Hz。
2、额定输入功率：1000VA。
3、输出通道：单通道。
4、支架高度调节范围：460～1400mm，允差±30mm。
5、红外光波长范围：580nm～1050nm。
6、输出光功率：最大10W，允差±2W。
7、光疗档位：1-（3-5））可调。
8、艾灸加热温度：100℃～160℃可调，允差±20℃，级差20℃。
9、工作时间：1min～99min可调，级差10min，允差±60s。
10、具有双重独立的温度保护装置。
11、红光和艾灸可单独或同时使用。
12、具备防倾倒保护功能。
13、无烟灸疗，自动控温，环保高效。

	4
	直立床
	1
	1、电源：AC220V±22V；50Hz±1Hz。
2、功率：250VA。
3、控制方式：遥控；
4、床面尺寸（长宽）：1800×620mm，允差±100mm。
5、床面离地高度：550mm，允差±50mm。
6、外形尺寸（长宽高）：2050×780×840mm，允差±50mm；
7、桌面尺寸（长宽）：700mm×500mm,允差±20mm；
▲8、起立角度：0°～90°连续可调，允差±5°；
▲9、脚踏板调整角度：背屈最大为0°~30°，跖屈最大为30°，允差±5°。
▲10、活动脚轮：脚轮可以移动和锁定
▲11、电机最大升降推力：大于6000N。
12、承重：175kg。
13、至少配备3组保护带（膝关节、髋关节、胸部）
14、配备紧急开关，在紧急情况下可停止设备工作

	5
	空气波治疗仪
	1
	1、操作方式：数码显示，按键控制，使用简便。
▲2、气囊腔数：单侧4腔气囊，双侧8腔气囊，配备双下肢气囊。
3、压力范围：0kPa～27kPa，步进1kPa。
4、压力调节：采用数据采集技术，快速识别压力值，操作简便。
▲5、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。
6、治疗时间：1min～70min（允差-10、+20）自由设置。
▲7、提示与警示：具备过压保护提示功能。
8、自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。
▲9、安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止。
10、压强监测：内置压强检测模块，实时监测工作状态下压强。



