[bookmark: _GoBack]（四）技术参数及要求
	本项目参数拟设置情况

	序号
	名称
	参数设置情况
	重要指标项

	1
	治疗模式
	适用于血液透析、单纯超滤、序贯透析等治疗模式。
	

	2
	显示界面
	采用≥12 英寸液晶触摸屏，具有中英文等多种语言界面。
	

	3
	容量平衡控制系统
	先进的容量平衡反馈控制系统，单个平衡腔容量≤120ml，超滤更精确。
	★

	4
	个性化治疗
	具有个性化透析治疗功能，提供多种预设及可自定义钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度。
	

	5
	透析液配比
	预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。
	

	6
	透析模式切换
	方便的序贯透析（透析←→单纯超滤）、高低钠序贯透析。
	

	7
	透析液配制控制
	透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度更准确。
	

	8
	报警提示
	醒目的红、黄、绿三级警示灯，配合多种音乐提示和报警，兼顾安全与人性化。
	

	9
	后备电源
	内置后备电源，停电后可维持血液回路工作 30 分钟以上。
	

	10
	肝素泵
	可使用 20mL、30mL 注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线。
	

	11
	A、B 液放置平台
	设备配置一体化 A、B 液放置平台。
	★

	12
	耗材通用性
	设备所用耗材全部为通用耗材。
	

	13
	动脉压监测
	动脉压监测:‑500mmHg～＋500mmHg，精度:±10mmHg。
	

	14
	静脉压监测
	静脉压监测:‑600mmHg～＋600mmHg，精度:±10mmHg。
	

	15
	跨膜压监测
	跨膜压监测:‑600mmHg～＋600mmHg，精度:±10mmHg。
	

	16
	透析液流量
	透析液流量：0，300mL/min～800mL/min。
	

	17
	透析液温度
	透析液温度范围：33℃～40℃，精度 ±0.5℃。
	

	18
	透析液电导率
	透析液电导率: 12mS/cm～18mS/cm，精度: ±0.1 mS/cm。
	★

	19
	血流量
	血流量：0，15～600mL/min。
	

	20
	超滤控制
	超滤率：0～4000mL/h。
	★

	21
	肝素泵注入流量
	肝素泵注入流量：0～10ml/h。
	

	22
	气泡检测
	气泡检测器：可监测＞0.02ml 的气泡，可监测累积气泡。
	

	23
	漏血监测
	漏血监测：可监测≤0.35mL/min 的漏血 (HCT32%)。
	

	24
	消毒功能
	消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于 93℃。
	

	25
	供水条件
	供水条件温度：进水压 1～6.0bar，进水温度 5～30℃。
	

	26
	质保及配套
	整机质保三年，提供技术培训，提供一次性耗材配件清单及报价。
	

	27
	透析监测
	标配在线清除率监测、在线
血压监测、在线血温监测、
在线血容监测功能
	★



